ООО «КОРТЭК»

«Утверждаю»

Директор  ООО (КОРТЭК(

__________________ Е. М. Рукин

«_____» ______________ 2016 г.

СПЕКТРОМЕТР  АТОМНО – АБСОРБЦИОННЫЙ

«КВАНТ.Z»

Руководство
по  установке  спектрометра

Главный инженер

_____________________________

А.В. Бычков

«_____» ________________ 2016 г.

– 2018 –

# ПОРЯДОК  УСТАНОВКИ  СПЕКТРОМЕТРА

# Требования  к  помещению

Для  обеспечения  точности  измерений,
повторяемости  результатов  измерений  и  надёжности, 
спектрометр  должен  быть  размещён  в  помещении, 
отвечающем  следующим  требованиям:

  - Помещение, в котором установлен прибор, должно иметь площадь не менее 10 м2 
и  объём  не  менее  30 м3  из  расчёта  на  одно  рабочее  место.

  - Помещение должно быть обеспечено приточно – вытяжной вентиляцией. 
Зонт вытяжной вентиляции должен располагаться над блоком атомизатора. 
Нижняя плоскость зонта должна находиться на высоте 70 ÷ 90 см от верхней плоскости  блока  атомизатора.

  - Прибор следует устанавливать в закрытом, отапливаемом, сухом, проветриваемом помещении вдали от нагревательных устройств. Температура окружающей среды должна быть в пределах +10ºC ÷ +35ºC, максимальная относительная влажность при  температуре  +25ºC  –  80%,  атмосферное  давление  в  пределах  84 ÷ 107 кПа.

  - Не допускается попадание прямого солнечного света на блок атомизатора спектрометра.

  - Запрещается располагать прибор вблизи оборудования, являющегося источником вибрации  или  электромагнитных  помех.

  - Стены и потолок помещения обязательно должны быть покрашены масляной  краской.	Пол  –  линолеум  или  керамическая  плитка.

  - Внимание!	В помещении, в котором установлен спектрометр, не допускаются работы по химическому разложению проб, связанные с использованием концентрированных  кислот  и  щелочей,  а  также  хранение  химических  реактивов.

# Организация  рабочего  места

  - Для установки спектрометра требуются два стола имеющих жёсткую конструкцию.

- Минимальные  размеры  столешницы   		  1100 ( 550 мм2;

- Высота  над  уровнем  пола,  не  более  		    600 ÷ 750 мм.

  - На стол № 1 устанавливается компьютер, располагаемый обязательно с левой стороны  от  спектрометра   (см. рис. 1).

На  стол  № 2  должен  быть  установлен  спектрометр.

Для удобства работы столы можно установить под углом, как показано на рис. 1.

Рис. 2.	Схема  внешних  соединений

  - Схема  внешних  соединений  приведена  на  рис. 2.

  - На расстоянии не более 1м от правой стенки прибора должна быть установлена штепсельная розетка, подключённая к электрической сети однофазного переменного тока (220(10% В, 50 Гц, 2 А) с контактом заземления. К указанной розетке подключается сетевой удлинитель - фильтр из комплекта поставки. Заземление должно производиться в соответствии с требованиями "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил техники безопасности при эксплуатации установок потребителей", утверждённых ГОСЭНЕРГОНАДЗОРОМ  и  ГОСТ 12.1.019.

  - На расстоянии не более 1м от правой стенки прибора должна быть установлена штепсельная розетка (входящая в комплект спектрометра), подключённая к электрической сети однофазного переменного тока (220 В, 50 Гц). Электропроводка должна быть выполнена витой парой проводов сечением не менее 6 мм2 (по меди) и должна быть проложена 
на расстоянии не менее 0,5 м от проводки электрической сети (220 В, 50 Гц, 2 А 
см.  пункт  2.3).

  - Указанные в п.п. 2.4 и 2.5 однофазные напряжения должны подключаться 
к  разным  фазам   промышленной  трёхфазной  сети.

  - Рабочее место должно быть оборудовано баллоном аргона высокой чистоты 
(ТУ-6-21-12-94) на расстоянии не более 3-х метров от прибора. На баллоне 
должен быть установлен кислородный редуктор синего цвета.

Готовность помещения к пуско-наладочным работам должна быть подтверждена факсом.

# Text boxes

Стол  № 2

Стол  № 1

Рис. 1.  Схематическое расположение столов